全数字超声诊断系统技术参数

设备用途：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、矫形外科、血流测量等超声诊查

1.      ★监视器：≥12.1英寸专业LCD显示器

2.      ★显示模式：B、B+B、4B、B+M、M、B+PW（提供图片证明或承诺函）

3.      动态范围可调，范围：30dB～150dB

4.      体位标记≥130种

5.      局部放大：≥4倍放大，≥8档可调，并具备实时缩放功能

6.      伪彩显示：≤6种

7.      ★硅胶标准键盘，上有PW操作按键（提供证明图片或承诺函），具有PW功能

8.      ☆凸阵探头（标配）：超宽频五变频：2.0/3.0/4.0./5.0/6.0MHz

9.      B-模式测量：距离、周长、面积、体积、比率、狭窄比、直方图等；

10.   ★PW模式测量：脐血流、速度、加速度、频谱描记等（提供证明图片或承诺函）

11.   ☆测量计算软件包：腹部、妇科、产科、小器官、心脏、泌尿外科、矫形外科、外周血管等。

12.     产科测量与分析软件：距离、胎囊、羊水指数、头臀径、股骨长、腹围、腹部横径、躯干横截、胸直径、双顶径、头围、小脑径、枕额径等，可计算孕龄、胎重、预产期、胎儿生长曲线等

13.   全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2种

14.    支持外接鼠标（可现场演示）

15.   内置大容量锂电池，且屏幕提供电量显示信息，

16.   探头及耦合剂均在机器上有专门的放置架，方便携带。

配置要求：

1、全数字化主机系统：1套

2、凸阵探头：1个

3、监视器：1台

4、探头接口：1个

5、其他附件：1套